## Revision con MCI 26 Oct
Plan de Pruebas Placa PCB MCI
Fecha |  |  | 2021-10-19
Ejecutor |  |  | Pablo Martin, Matías Macaya
Estado Final |  |  | ✅ Aprobado
N | # | Ítem | Prueba | Observaciones/Valor medido | Estado | Problemas
1 | Alimentación | Recibe alimentación 5V | Medición con multímetro | - | ✅ Aprobado
2 |  | Recibe alimentación 18650 (Batería) | Medición con multímetro | - | ✅ Aprobado
3 |  | RTC recibe alimentación CR1225 (Pila reloj) | Con la prueba de RTC se validó | - | ✅ Aprobado
4 |  | Pin test 5V | Medir con mutímetro en pin test correspondiente al setear pin D3 en HIGH y LOW. | Mide 5.1 Volts | ✅ Aprobado
5 |  | Pin test -5V | Medir con mutímetro en pin test correspondiente al setear pin D3 en HIGH y LOW. | Mide -4.58 Volts | ✅ Aprobado
6 |  | Pin test 5VS | Medir con mutímetro en pin test correspondiente al setear pin D3 en HIGH y LOW. | Se setea el PIND3 a LOW pero el pin test 5VS de la placa permanece en 5V al medir con multimetro, lo esperado sería medir 0V. Al medir continuidad entre 5VS y 5V se corrobora continuidad. | 🔄 En proceso | Solucionado en el prototipo.
7 |  | Pin test 3V | Medir con mutímetro en pin test correspondiente al setear pin D3 en HIGH y LOW. | Mide 2.97 Volts | ✅ Aprobado
8 |  | Pin test -3V | Medir con mutímetro en pin test correspondiente al setear pin D3 en HIGH y LOW. | Mide -2.9 Volts | ✅ Aprobado
9 |  | Pin test 3V3 | Medir con mutímetro en pin test correspondiente al setear pin D3 en HIGH y LOW. | Mide 3.29 Volts | ✅ Aprobado
10 | Comunicación | Programación arduino | Se cargó un sketch mediante Arduino IDE. | Nota: considerar parámetros de programación: Arduino Nano, Bootloader original. | ✅ Aprobado
11 |  | FTDI | Se utilizó para trabajar con Arduino IDE | Probado en 9600 bds | ✅ Aprobado
12 |  | RS485 | Se conectó un adaptador RS485-USB y se observó mediante consola de Arduino IDE | Funciona. En pruebas con MCI ocurrió que al cambiar de FTDI a RS485 en caliente no funcionaba, a nosotros no nos pasó eso. Desconozco el motivo. | ✅ Aprobado | Falta probar RS485 después de que el sistema se reinicie del deepsleep. Depende de que funcione el ciclo de trabajo completo (con interrupt del RTC funcoinando) para probar.
13 | Sensores | Sensor pH | 1. Medir soluciones de pH 4 y 7 con PCB con sonda de pH. 2. Medir soluciones de pH 4 y 7 con arduino NANO y con misma sonda de pH. 2. Comparar valores. | Diferencia pcb vs nano menor a 0.05 V * Más información pestaña "Validación pH, Turb, Tº y P" | ✅ Aprobado
14 |  | Sensor Turbidez | Medir agua limpia (de la llave) y turbia (con café). | Diferencia pcb vs nano menor a 0.1V * Más información pestaña "Validación pH, Turb, Tº y P" | ✅ Aprobado
15 |  | Sensor Conductividad Eléctrica(TDS) | 1. Medir soluciones de conductividad 60uS/cm con la PCB y Nano, misma sonda. 2. Medir soluciones de conductividad 600uS/cm con la PCB y Nano, misma sonda. 3. Medir soluciones de conductividad 1700uS/cm con la PCB y Nano, misma sonda. 4. Comparar valores. | Diferencia pcb y nano mayor a 0.2V y 1 V. * Más información pestaña "Validación CE PCB" | ✅ Aprobado | Resultados en pestaña Validacion CE
16 |  | Sensor Presión | Medición de presión al aire libre y aplicando presión con soplido (prueba informal) | Mismos valores * Más información pestaña "Validación pH, Turb, Tº y P" | ✅ Aprobado
17 |  | Sensor Temperatura | Medición de temperatura ambiente. | Diferencia de 0.06 grados celsius * Más información pestaña "Validación pH, Turb, Tº y P" | ✅ Aprobado
18 | Otros | RTC | Enviar a deep sleep a Arduino y luego despertarlo y tomar datos de los sensores mediante Adc más el de temperatura | Al bajar el pin D3 que alimenta el RTC, el RTC se apaga, no activa la alarma de interrupción para despertar al arduino y el sistema queda pegado. Hasta el momento la batería del RTC no funciona para alimentarlo, solo para que el RTC no pierda la hora al apagar el sistema completo. | ✅ Aprobado | Se conecto VCC a 5V, todo a la misma referencia de voltaje al bus I2C.
19 |  | Deep-sleep Arduino | La misma prueba que se hizo con el RTC |  | ✅ Aprobado
20 |  | Memoria uSD | Dejar el programa final con sleep y consulta a todos los sensores corriendo y revisar datos. | Para el código final se requiere revisar decodificación del archivo, pero versión sin codificación si funciona. | ✅ Aprobado
21 |  | Carga batería | Se descarga la batería y se el voltaje output, se carga la batería con la placa y al finalizar se mide el voltaje output de nuevo. * Más detalle | - | ✅ Aprobado | Falta que cargue completa, pero está funcionando. Partimos con las baterías descargadas, al conectarlas aumenta el consumo en la fuente de poder, lo que es coherente con que el sistema de carga está funcionando. Baterías partieron con 2.75 y 2.80 Volts. Terminan con 4.05 y 3.80 volts.
22 |  | Integración completa | Cargar todo el sistema y dejarlo correr de forma autónoma con código de Sebastián. | - | 🔄 En proceso | Pruebas de Uchile con Código del Sebastián.
Acuerdos para versión final |  | Actualización del esquemático | Dado que se han hecho correccinoes a la PCB y que algunos de los componentes del esquemático están puestos como posibles modificaciones futuras, pero que no van en placa, se acordó que se indique qué componentes no van fisicamente instalados en el documento. Todos deben tener valor y tolerancia o voltaje máximo según el caso (por ejemplo [R1 10k 1%] o [1uF, 16V]) . En el caso de ICs, diodos y otros, colocar los modelos y si son reemplazos, colocar el original y el reemplazo elegido. En general agregar cualquier otra información necesaria que permita tener info completa para replicación y entendimiento del sistema. Entregar en formato PDF, y en página aparte o planilla excel adjunta el pinout con toda información necesaria para una replicación y comprensión del sistema.
|  | Historial de modificaciones | Añadir a la documentación los cambios realizados entre versiones, con detalles de modelos, cambios en el circuito, etc.
|  | Conectores JST sensores | Conectores de la placa serán los mismos que los conectores JST originales de los sensores.
|  | Pinout | Similar al entregado agregando la info faltante de estos puntos donde sea necesario.
|  | BOM | Similar al entregado agregando la info faltante de estos puntos donde sea necesario.
|  | Pistas y espacios de soldadura sin componentes | Se decidió no quitar de la placa pin tests, jumpers de control ni espacio para componentes que no irán en placa (sin embargo en la placa y esquemáticos deben ir indicados para identificar su ubicación). Esto corre también para los LEDs (no van en placa, pero quedan las pistas para colocarlos). Se acuerda indicar cuáles son para tener una lista identificada de ellos y no confundirlos con falta de componentes o errores de fabricación.
|  | Transistor Q5 | Ante la propuesta de rehacer el sistema de control de energía del procesador mediante el transistor Q5, se resolvió dejar el sistema como está funcionando actualmente.
|  | Archivos | Fuentes: archivos Altium de la última versión (adjuntando librerías y descargas necesarias para poder trabajar correctamente con el diseño), Gerbers para impresión y cualquiera otro necesario para realizar su replicación.